SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK I POMIESZCZEŃ

Projekt musi zostać wykonany w oparciu o wymagania stanowiskowe:

1 – Stanowisko do krystalizacji:

- Stanowisko z wentylatorem lub dygestorium; wentylator o optymalnej wydajności 1000 m3/h (min. 720 m3/h);

- Doprowadzenie gazów (powietrza technicznego) ze stanowiska 11, jako gaz czyszczący do reaktora:

  - maksymalne ciśnienie na wlocie gazu czyszczącego: 7 bar,

  - min. przepływ gazu: od 3 L do 5 L/min;

- Dwa stanowiska z przyłączami wody (doprowadzenie wody oraz odpływ); zlew laboratoryjny

- Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego reaktora:

  - Napięcie: 100 – 240 VAC

  - Maks. wahania napięcia: ±10%

  - Częstotliwość: 50/60 Hz

  - Pobór mocy: maks. 1290 VA

- Wymiary reaktora: 78 cm x 39 cm x 42 cm, masa 35 kg;

- Opcja z dygestorium:

  - wysokość 230 cm, szerokość 180 cm, wysokość blatu roboczego 60 cm;

  - blat roboczy o wymiarach nie mniejszych niż: 1740 x 740 mm przy szerokości dygestorium 1800 mm;

  - zamykane szafki pod blatem (szafki na kółkach),

  - średnica rury wentylacyjnej 20 cm lub 25 cm;

  - zlewik polipropylenowy, zainstalowany na tylnej ścianie komory roboczej, 2x wylewka z zimną wodą zlokalizowana nad zlewikiem, odprowadzenie ścieków;

  - zasilanie napięciem przemiennym 230 V, 50 Hz;

- Opcja z blatem roboczym i okapem laboratoryjnym: blat o głębokości 100 cm, szerokość 180 cm;

- 4 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);

2 – Stanowisko komputerowe:

- Biurko komputerowe z krzesłem;

- 3 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);

- Wymiary zgodnie z rysunkiem poglądowym;

3 – Stanowisko do prowadzenia analiz:

- Na stanowisku będą umieszczone sondy, m.in. pHmetr, konduktometr

- 2 lokalizacje po 3 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);

- Blat laboratoryjny z szafkami pod blatem, wymiary zgodnie z rysunkiem poglądowym;

- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

4 – Stanowisko wagowe:

- Stół wagowy podwójny;

- 3 gniazdka podłogowe do podłączenia wag laboratoryjnych;

5 – Stanowisko robocze:

- Laboratoryjne blaty wyspowe z nadstawkami z otwartymi pólkami (bez szafek);

- Maksymalna długość blatu 360 cm; wymiary zgodnie z rysunkiem poglądowym;

- 6 x 3 gniazdka (w każdym miejscu jedno gniazdo komputerowe);

- Częściowa zabudowa szafkami pod blatami (wymagane miejsca do siedzenia);

- Oświetlenie blatu roboczego listwami ledowymi;

- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

- Dwa stanowiska ze zlewikami laboratoryjnymi – doprowadzenie wody oraz odpływ, rysunek poglądowy poniżej

6 – Stanowisko do filtracji:

- Przestrzeń na wyspowym blacie laboratoryjnym, bez szafek pod blatem (aby umożliwić ustawienia krzesła laboratoryjnego przy stanowisku);

- Głębokość stanowiska około 75 cm;

- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

7 – Stanowisko do przechowywania:

- Szafa do przechowywania szkła, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego;

8 – Stanowisko na sprzęty/blaty robocze:

- Wymiary blatów jak na rysunku poglądowym;

- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

- Pod oknem 2 x 3 gniazdka nablatowe;

- Na ścianie 3 x 3 gniazdka (w każdym miejscu jedno gniazdo komputerowe);

- Przyłącze wody (doprowadzenie i odpływ), zlewik laboratoryjny;

- Zasilanie trójfazowe;

- Zestawienie najbardziej energochłonnej aparatury laboratoryjnej (sprzęt/moc):

  - Suszarka „WAMED” SUP-65W  1,6 kW

  - Płaszcz grzewczy z mieszadłem Steinberg  1,1 kW

  - Mieszadło magnetyczne IKA C-MAG HS 7  1,02 kW

  - Komora klimatyczna HCP 108	1,0 kW

  - Płaszcz grzewczy ChemLand Heating Mantles	0,35 kW

  - Pompa próżniowa Rocker 300 	0,06 kW

  - Młyn kulowy RJM30D	0,06 kW

  - Łaźnia wodna DF-1	b/d

9 – Stanowiska do zmywania:

- Dwa stanowiska do zmywania z głębokimi zlewami laboratoryjnymi;

- Przyłącza wody – doprowadzenie i odpływ;

- Wymiary stanowisk jak na rysunku poglądowym;

- Wysokość blatów roboczych 90 cm;

10 – Stanowisko do suszenia/przechowywania szkła laboratoryjnego:

- Naścienny ociekacz do szkła laboratoryjnego, opcjonalnie suszarka do szkła;

- Szafka do przechowywania szkła;

- 3 gniazdka;

11 – Stanowisko do przechowywania gazów procesowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

12 – Magazyn:

- 3 gniazdka;

- Pólki i szafki do przechowywania sprzętu, prób;

13 – Stanowisko do analiz mikroskopowych

- Na stanowisku będzie komputer z podłączonym mikroskopem

- 1 lokalizacja po 3 gniazdka (w tym jedno gniazdo komputerowe);

- Blat do pracy przy komputerze z dostawką (3 szafki wysuwane)

- Stół na mikroskop

14 – Stanowisko do testów

- Wymiary blatów jak na rysunku poglądowym;

- Gniazdka nadblatowe 2 x 3 gniazdka

- Przyłącze wody x 2 (doprowadzenie i odpływ);

- Gniazdka nadblatowe x 3 gniazdka (jedno gniazdo komputerowe);

- Zasilanie trójfazowe;

- Zestawienie najbardziej energochłonnej aparatury laboratoryjnej (sprzęt/moc):

  - Maszyna flotacyjna 911-D12 0,25 kW

  - Inkubator z wytrząsaniem ES-20/80 0,05 kW

  - Reaktor x 4 0,012 kW

  - Pompa próżniowa Rocker 300 	0,06 kW

DO STANOWISK 13 i 14 – pokój wymagać będzie dobrej wentylacji ze względu na obecność chemikaliów (kwas siarkowy itp.)